## Sheet1
兰州市第一人民医院 医疗设备购置项目清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 使用科室 | 备注 | 科室需求
1 | 3.0T磁共振 | 1 | 台 | 影像中心核磁室 | 大型影像类 | 3.0T磁共振成像系统使用需求说明 一、引言 3.0T磁共振成像（MRI）系统凭借其高场强特性，在临床诊断中展现出显著优势，尤其在神经、心血管、骨骼关节等领域的精细成像需求日益增长。本说明旨在明确3.0T MRI系统的使用需求，涵盖临床、技术及管理层面，确保设备高效、安全地服务于医疗诊断。 二、临床需求 （一）诊断场景 神经系统疾病‌：3.0T MRI在脑部病变检测中至关重要，如脑肿瘤、脑血管疾病（如动脉瘤、脑卒中）和神经退行性疾病（如阿尔茨海默病）。其高分辨率能清晰显示脑灰白质结构，提升早期诊断准确性。 心血管评估‌：适用于心肌缺血检测，通过心肌灌注成像识别冠状动脉疾病，为冠心病患者提供非侵入性诊断方案。 骨骼关节检查‌：在膝关节等部位，3.0T MRI能精准评估软骨损伤和关节病变，支持运动损伤或关节炎的诊断。 肿瘤与炎症监测‌：用于肿瘤的早期发现、分期及治疗响应评估，如通过扩散加权成像（DWI）区分良恶性肿瘤。 （二）患者群体 复杂病例患者‌：包括疑似或已知的神经系统、心血管或骨骼系统疾病患者，需高精度成像以明确诊断。 研究需求患者‌：参与临床试验或需高级功能成像（如功能MRI、磁共振波谱）的患者，以支持科研或个性化治疗。 三、技术需求 （一）硬件配置 磁体系统‌：需配备超导3.0T磁体，确保稳定的磁场强度，减少图像伪影，并支持快速扫描序列。 射频与梯度系统‌：双射频源和放大器提升信号接收质量，高梯度性能（如200 mT/m）增强空间分辨率，适用于小结构成像。 线圈选择‌：根据检查部位（如头部、关节）使用专用线圈，优化信号采集，例如头颈联合线圈用于颈椎检查。 （二）软件与序列 成像序列‌：需支持T1/T2加权、弥散加权（DWI）、动态增强扫描（DCE-MRI）等序列，满足不同组织对比需求。例如，DWI对急性脑梗死诊断具有高敏感性。 功能成像‌：集成功能MRI（fMRI）和磁共振波谱（MRS）技术，用于脑功能评估和代谢分析，支持神经科学研究。 （三）图像质量与分辨率 高分辨率成像‌：利用3.0T的高信噪比（SNR）实现亚毫米级分辨率，清晰显示细微解剖结构，如脑部微血管或关节软骨。 伪影控制‌：通过流动补偿技术和脂肪抑制序列减少运动伪影和化学位移伪影，提升图像清晰度。 四、操作需求 （一）患者准备 禁忌证筛查‌：检查前确认患者无金属植入物（如心脏起搏器）或幽闭恐惧症，确保安全。 物品移除‌：要求患者摘除金属饰品（如项链、耳环），避免磁场干扰。 体位与固定‌：根据检查部位调整体位（如仰卧或俯卧），使用软垫固定，减少运动伪影；提供耳塞降低噪音影响。 （二）扫描流程 定位与范围‌：通过三维定位像确定扫描基线，如矢状位定位像用于头部检查，确保覆盖关键区域。 序列执行‌：按临床需求选择序列（如T1WI-TSE用于脑部结构），优化参数（如层厚、视野）以平衡分辨率和扫描时间。 （三）安全与应急 安全防护‌：设置饱和带抑制呼吸运动伪影，配备紧急失超装置应对磁体故障。 操作培训‌：技术人员需熟悉设备操作和序列优化，确保图像质量；定期演练应急流程，如患者不适处理。 五、管理需求 （一）设备维护 日常校准‌：定期检查磁体稳定性、梯度系统性能，确保长期运行可靠性。 软件更新‌：及时升级系统软件，引入新序列或功能，如高级扩散成像技术。 （二）人员配置 多学科团队‌：配备放射科医生、技师和物理师，协作完成从扫描到诊断的全流程，提升效率。 培训计划‌：提供持续教育，涵盖新技术应用（如功能MRI）和安全规范，适应临床发展。 （三）质量控制 图像评估‌：建立标准流程审核图像质量，如通过SNR和CNR指标优化序列参数。 反馈机制‌：收集临床反馈改进操作，例如调整扫描时间以减少患者不适。 六、结论 3.0T磁共振成像系统的使用需求综合了临床诊断的精细化要求、技术配置的高性能标准以及操作管理的规范化流程。通过满足这些需求，设备能够为复杂疾病提供精准诊断支持，同时保障患者安全和操作效率，推动医疗影像技术的进步。
2 | 多排高端螺旋CT（≥256排） | 1 | 台 | 影像中心CT室 | 大型影像类 | 一、设备核心用途 高端多排螺旋CT（≥256排）主要用于满足医院对复杂、急危重症及疑难病症的精准影像诊断需求，尤其适用于以下场景： ‌心脏与血管疾病‌：如冠状动脉CTA、胸痛三联征（冠脉、肺动脉、主动脉联合扫描），可快速识别心肌梗死、肺栓塞等急症，为急诊抢救争取时间。 ‌卒中与神经系统‌：支持脑卒中高级分析，实现全脑灌注成像，快速定位缺血区域，指导溶栓治疗。 ‌肿瘤与复杂病变‌：通过能谱扫描和肿瘤分析功能，提升早期肿瘤检出率，支持多期增强扫描以评估肿瘤分期及治疗效果。 ‌儿科与特殊人群‌：低剂量设计减少辐射风险，适合儿童、肾功能不全患者及需长期随访的肿瘤患者。 二、设备配置需求 为确保设备性能满足临床需求，需具备以下配置： ‌探测器技术‌：探测器排数≥256排或双源≥96排×2，支持宽体探测器设计（Z轴宽度≥16cm），实现单次旋转覆盖心脏或颅脑等器官，减少扫描次数。 ‌扫描速度与精度‌：机架转速≤0.28秒/圈，时间分辨率达24ms，可在一次心跳内完成心脏扫描，避免运动伪影，尤其适合心率不齐患者。 ‌图像质量与重建‌：采用先进迭代算法和深度学习技术，提升图像清晰度，支持0.625mm薄层扫描，减少伪影，确保肥胖或复杂解剖部位诊断准确性。 ‌能谱与智能功能‌：具备能谱扫描能力，提供多参数影像信息；集成AI智能系统，支持自动定位、智能后处理及高级冠脉分析，提升诊断效率。 ‌剂量与安全性‌：智能剂量调节功能，显著降低辐射剂量（接近胸片水平）和造影剂用量，保障患者安全，尤其适用于儿科和频繁检查场景。 ‌舒适性与兼容性‌：扫描架孔径≥78cm，减少患者压迫感；支持远程维修诊断和同步并行处理，优化工作流程。 三、性能参数要求 ‌探测器排列‌：物理排数≥256排，双源配置需≥2×96排。 ‌扫描范围‌：螺旋扫描探测器Z轴最大使用范围≥8cm（单源）或≥5.76cm（双源），支持全器官灌注成像。 ‌硬件性能‌：阳极热容量≥30MHU，液态金属轴承；球管冷却效率≥2000Khu/min；高压发生器功率≥150KW。 ‌软件支持‌：提供高级图像后处理工作站及CFDA注册软件，包括卒中、胸痛、创伤中心专用AI模块，支持2年内免费升级。 四、临床优势与效益 ‌效率提升‌：扫描速度极快（如胸部检查1秒完成），减少患者等待时间，优化急诊流程。 ‌诊断精准‌：宽探测器覆盖和能谱技术提高病灶检出率，支持“一站式”联合扫描，避免重复检查。 ‌患者体验‌：低辐射和超大孔径设计提升舒适度，减少焦虑，尤其适合危重患者和儿童。 ‌科研与教学‌：支持高级临床应用研究，如肿瘤随访和复杂病例分析，助力医院学术发展。 五、应用场景示例 ‌急诊胸痛患者‌：通过胸痛三联平台，快速完成冠脉、肺动脉和主动脉扫描，明确病因并启动治疗。 ‌肿瘤患者‌：利用能谱成像和智能AI，早期发现微小病灶，指导个性化治疗方案。 ‌儿科检查‌：低剂量模式确保安全，智能定位减少操作时间，提升儿童配合度。 此需求说明旨在为医院采购高端CT提供依据，确保设备在技术先进性、临床适用性和患者安全方面达到最优平衡。
3 | （ACT）血凝检测仪 | 1 | 台 | 影像中心导管室 | 外科类 | 1.采用彩色屏幕显示技术，所有检测通道及状态实时显示功能； 2.测量原理：试管凝固法或试剂光学法； 3.样品位（检测通道）：≧1通道 4.肝素监控浓度：可检测0-10 单位肝素，有良好线性； 5.测量范围（秒）：≥1000S； 6.检测温度：36.5℃到37.5℃之间； 7.声讯提示：血液凝固时测试管停止转动，声响器发出长鸣声。 8.设备自带具有输入患者信息、结果查询、打印功能； 9.数据存储量：≧50 个； 10.耗材为单一测试包装，常室温下保存，无需冷藏。
4 | 超高清眼科用内窥镜手术系统（眼眶，鼻内镜） | 1 | 台 | 眼五科 | 国家级眼科设备：治疗及检查类设备 | 超高清鼻窦镜手术系统主打精准微创、安全高效，是鼻科与颅底外科的核心设备 。其核心功能为： 超高清成像：分辨率(1920×10800)，真实色彩还原，清晰呈现黏膜、血管与细微病变，避免盲区操作。实时影像增强：电子染色、图像优化，提升病变辨识度保障操作与显示同步。 手术应用为：1. 鼻窦疾病：慢性鼻窦炎、鼻息肉、真菌性鼻窦炎，精准开放窦口、清理病灶。2. 鼻腔良恶性病变：内翻性乳头状瘤、血管瘤、早期鼻腔鼻窦癌的切除与修复。 3. 鼻眼相关：眶内肿瘤、泪囊炎、视神经减压等鼻内镜下眶内侧壁手术。4. 颅底外科：垂体瘤、颅咽管瘤、前颅底肿瘤的经鼻内镜切除，减少开颅创伤。5. 鼻整形与修复：鼻中隔偏曲矫正、外伤性鼻骨骨折复位、脑脊液鼻漏修补。6. 其他：鼻咽部病变、翼管神经切断术治疗过敏性鼻炎等。该系统是鼻-鼻窦-颅底外科的“精准利器”，兼具高清可视化、微创安全、高效协同，显著改善手术效果与患者体验 。
5 | 电脑验光仪 | 4 | 台 | 干眼诊疗中心（眼三科)、眼科验光室、屈光中心（眼三科）、眼一科 | 国家级眼科设备：治疗及检查类设备 | 1 球镜：-25D～+22D 2 柱镜：-10D～+10D（0.12D/0.25D精度） 3 最小瞳孔直径：≤2.0mm 4 角膜曲率半径：5.00mm～10.00mm（0.01mm精度） 5 角膜屈光参数：67.5D～33.75D（0.12D/0.25D精度） 6 操作方式：全自动操作，左右眼自动切换 7 数据测量：具备角膜直径、瞳孔直径测量 8 白内障模式：具备，能对白内障患者进行验光测量
6 | 综合验光仪 | 2 | 台 | 眼科验光室、眼一科 | 国家级眼科设备：治疗及检查类设备 | 一、电脑视力检查器： 1、与电脑验光仪连接：能和视力投影仪、电脑验光仪、查片仪联网进行数据交流 2、检查范围：球镜：0～±27.00D 柱镜：0～±8.00D 棱镜：-20Δ～0～+20Δ（0.1/0.5/2.0Δ步长） 3、双眼平衡测试：棱镜分离法，红绿片分和偏光片 4、交叉柱镜：±0.25D或±0.50D 5、教学显示：3D患教图像演示 6、自动验光程序：能编辑多种自动验光程序，全中文菜单 二、视力表投影仪： 1、投影仪功能：带遥控器，可作远距离切换图表 2、程序设计：按照验光师习惯进行视标程序设定 3、投影仪灯泡：≥12V 50W（碘钨灯） 4、马氏杆数量：水平≥5行，垂直≥8行，≥21个单个独立视标（红绿滤光片） 三、升降台 1. 电磁锁悬臂：具备 2. 可移动桌面：桌面上配有小托板、桌面下部有保护装置以防止压到患者的腿部。
7 | 眼压计 | 2 | 台 | 屈光中心 （眼三科）、眼科治疗室 | 国家级眼科设备：治疗及检查类设备 | 1功能：眼内压测量 2角膜测厚测量：自动测量角膜厚度，并根据角膜厚度自动修正眼压值 3 眼压测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度） 4 操控方式：自动追踪、自动对焦、自动测量 5 左右眼切换：自动 6 人工晶状体模式：具备
8 | 胸阻抗断层成像仪 | 1 | 台 | 重症医学科 | 外科类 | 临床使用EIT设备可降低呼吸机相关肺炎（VAP）的发生率,可降低患者重复进行CT检查的次数，降低重症患者转运风险, EIT-1000为床旁无创影像监测技术，图像采集视角及断层图像重建方式与CT一致。可弥补CT检查存在的射线、转运、费用高等缺点。应用EIT-1000以后，临床可大幅度减少对患者进行重复CT检查的次数。降低患者转运风险和射线暴露时间，同时降低相关费用。可替代部分床边超声检查,床边超声检查越来越多应用于ICU中，对于机械通气患者的治疗监测，主要用于心脏结构功能及胸腔积液的检查等。安全：无辐射监测，满足多次、实时监测的需求 实时：实时监测肺通气状况，能及时的反应治疗反应、及时进行治疗方案的调整更全面：提供多种指标进行PEEP滴定，更好的应对ARDS的治疗。
9 | 血流动力学病人监护仪 | 1 | 台 | 重症医学科 | 外科类 | EV1000A临床使用时快速、简单的需求，且能提供较多的准确的血流动力学参数，是目前ICU公认的血流动力学金标准。EV1000A机型在全国乃至兰州市大部分重症科室有非常广泛的使用基础，学术沟通中有广泛的临床基础，使用中针对不同病症均有较多的参数设定标准模式和参考范围。
10 | 震动排痰机 | 1 | 台 | 重症医学科 | 外科类 | 一、通过两个协同作用来清除痰液： 1. 高频胸壁振荡： 穿戴式背心以特定频率（通常5-25 Hz）对胸壁进行快速、轻微的挤压和释放。这会使气道内壁产生剪切力，松动、剥离粘附在气道壁上的痰液。 2. 内部气流运动： 振荡同时在气道内产生微小但快速的呼出气流，促使痰液从细小支气管向中央大气道移动，最终通过咳嗽或吸痰排出。 二、主要临床作用与益处 1. 有效清除分泌物，保持气道通畅 2. 改善肺功能与氧合 3. 预防和治疗肺部并发症 4. 减少对侵入性操作的依赖 5. 适用人群广泛且安全性高
11 | 转运监护仪 | 5 | 台 | 普外二病区 | 外科类 | 1，可单独使用，或与同品牌监护配合使用。 2，*屏幕尺寸：≥5.6英寸，且≤8英寸，分辨率：640*480，标配触摸屏操作 3，重量：≤1.6 公斤，标配把手 4，电池续航时间：≥ 4.5小时 5，抗震动性能： 通过MIL-STD-810F 振动测试，可在救护车，急救直升机上使用，1.2米跌落测试 6，防水防尘等级：≥IP32 7，显示界面：标准模式与转运模式一键切换 8，波形显示通道：≥8通道 （12导联心电图同屏显示除外） 9，基本参数测量：标配ECG（3/6/10）,Resp,SpO2，Temp*2,NIBP 等接口 10，*标配3导有创压、心排量、双血氧，BIS，主流法呼吸末二氧化碳等参数的接口或接口模块； 11，心电监护功能 11.1 *频率响应：0.05~150Hz 11.2、*心律失常分析：标配≥23种心律失常分析，适用于成人，儿童，新生儿； 11.3、 *QRS检测精度及灵敏度通过AHA数据库精度≥99.8%（提供文件证明） 11.4、高T波抑制能力：符合ANSI/AAMI EC13 Sect4.1.2.1(c)中制定的0mV至1.2mV的最高T波形 11.5、支持标准12导联电极心电监护，标配标准12导联心电分析软件，可同屏显示12导联ECG波形及ST段，支持12导联ST段分析及12导心电分析报告输出； 12、血氧饱和度监护 12.1、同步音可选脉搏音 12.2、*标配两个血氧饱和度监护接口，支持双血氧监护，同屏显示双血氧数值及差值 12.3、*血氧饱和度探头可水洗，浸泡消毒 12.4、可显示血氧信号质量指数SQI或PI 13、无创血压NIBP 13.1、检测方法：振荡法； 13.2、压力显示范围：0到300mmHg，具备新生儿，儿童和成人模式； 13.3、检测模式：手动、定时/自动（2min、2.5min、5min、10min、15min、30min，1h、2h、4h、8h）、连续、腰麻，根据血压突变情况自动测量等模式； 13.4标配升压测量模式（快速NIBP测量模式） 14、*有创血压测量： 14.1：有创血压：标准配置3个有创血压接口，可同时检测≥3导有创血压； 14.2：双有创压和双体温可同时测量 15.温度：标准配置两导温度监护接口，连接温度传感器即可使用； 16、内置心排量监护接口，测量方法：热稀释法 17、*呼吸末二氧化碳监护 17.1、测量方法：主流法 17.2、预热时间：≤5秒 17.3、响应时间：≤120ms 17.4、内置主流呼吸末模块，配置主流探头后可支持插管病人和非插管病人的呼吸末监护； 17.5、支持新生儿主流法测量呼末二氧化碳 18、*标配≥72小时5导全息波形的存储和回顾； 19、主屏幕短趋势图显示，显示内容可选氧合呼吸图，短阵趋势图等 20、≥9床跨床监护功能，每床位可显示2道波形及数值； 21、标配断电30分钟后，24小时数据及患者信息存储功能 22、标配ECG/BP 模拟信号输出接口，标配遥测接口 23、当作为信号输入盒与床旁监护仪配合使用时，可传输24小时数据到床旁监护仪中，或中央监护仪中
12 | 空气波治疗仪 | 1 | 台 | 普外二病区 | 外科类 | 通过多腔气囊序贯充放气，形成从肢体远端向近端的梯度压力，模仿肌肉“泵”的作用，其核心临床价值在于 “促进循环、防治血栓、消除水肿、促进愈合”。 1. 核心应用领域： ·预防深静脉血栓（DVT）： · 适用科室： 骨科（关节置换、骨折术后）、重症监护室（ICU）、神经外科/内科（卒中后偏瘫患者）、肿瘤科、长期卧床患者。 · 作用机制： 替代或辅助肌肉收缩，加速下肢静脉血流速度，防止血液淤滞，是物理预防DVT的基石性措施，常与药物预防联合使用。 · 淋巴水肿与静脉性水肿的治疗： · 适用科室： 乳腺外科/肿瘤科（乳腺癌淋巴结清扫术后上肢淋巴水肿）、血管外科（原发性或继发性淋巴水肿、慢性静脉功能不全）、肾内科（透析患者肢体水肿）。 · 作用机制： 通过序贯压力，促进组织间液和淋巴液向心性回流，有效减轻肢体肿胀。是国际公认的淋巴水肿综合消肿治疗的重要组成部分。 · 改善周围循环与慢性伤口愈合： · 适用科室： 内分泌科（糖尿病周围血管病变、糖尿病足）、伤口造口门诊、烧伤科、老年科。 · 作用机制： 增加局部血流灌注，为缺血组织带来更多氧气和营养物质，带走代谢废物，为慢性溃疡（如糖尿病足溃疡、静脉性溃疡）的愈合创造有利条件。 · 缓解症状与康复治疗。 · 应用场景： · 缓解下肢沉重、酸胀、乏力感（如长期站立者、孕妇）。 · 减轻骨折或软组织损伤后的肿胀和疼痛。 · 缓解不宁腿综合征症状。 · 作为运动康复后的恢复手段，减轻肌肉疲劳，促进代谢产物清除。 2. 本单位临床应用的优势体现： · 提升医疗质量与安全： 系统性应用可显著降低住院患者，特别是高危患者的DVT发生率，减少由此引发的肺栓塞等致命并发症。 · 优化患者体验： 无创、舒适的治疗方式，患者接受度高，能有效提升住院满意度。 · 多科室协作纽带： 可作为VTE防治体系、淋巴水肿管理中心、慢性伤口多学科诊疗中的关键物理治疗环节，促进科室间协作。
13 | 双工位综合治疗台 | 3 | 台 | 耳鼻喉科2台，健康管理中心1台 | 外科类 | 1、适用范围：头颈外科门诊检查、治疗、手术 2、主要功能：负压吸引及冲洗、耳鼻喉检查、耳鼻喉治疗、影像片观察 3、配置要求：书写加电脑储物柜、聚光照明灯、多功能一体化枪、喷雾枪、吹枪、吸粉枪、内窥镜光源、间接镜加温器等。
14 | 鼻窦镜全套 | 1 | 套 | 耳鼻喉科 | 外科类 | 1. 超高清成像，提升手术精度与安全 · 卓越画质：HD3系统提供真正的1080p或更高分辨率全高清图像，配合高质量的图像传感器与光学镜头，能呈现组织细微结构、血管纹理及病变边缘的极致细节，助力医生实现毫米级甚至亚毫米级的精准操作。 · 真实色彩还原：先进的图像处理算法确保色彩逼真、自然，能准确区分不同组织（如黏膜、软骨、骨质、肿瘤），减少视觉疲劳，降低因图像失真导致的误判风险。 · 高动态范围（HDR）：有效克服术野中明暗反差过大的问题，在如鼻窦深部、中耳腔等光照不均的复杂腔隙中，能同时清晰显示亮部与暗部细节，避免信息丢失。 2. 智能化与人性化设计，优化手术流程 · 一键优化功能：具备智能白平衡、自动曝光、焦点辅助等功能，可快速获得最佳图像效果，减少术中调试时间，使术者更专注于手术本身。 · 模块化设计：主机轻巧，接口丰富，可与科室现有的多种品牌内窥镜（如0°、30°、45°、70°镜等）及手术器械良好兼容，保护既往投资。同时便于未来升级（如兼容4K、3D、窄带成像NBI等）。 · 双路输出与录制：支持高清信号同时输出至主显示器、辅助显示器及影像工作站，便于教学、观摩。内置或外接高清录制功能，方便手术资料留存、病例讨论及科研分析。 3. 可靠性高，维护便捷 · 作为专业品牌，艾克松产品以稳定耐用著称。HD3系统设计充分考虑手术室环境，抗干扰能力强，运行稳定。 · 售后服务网络完善，能提供及时的技术支持、设备校准与维修服务，确保设备开机率，保障手术安排顺利进行。 配置需求： 1.超高清内窥镜系统主机 2.超高清摄像头 3.内窥镜系统冷光源 4.医用监视器 4.手术工作站录像系统 5.鼻窦镜3根（0°，30°，70°）
15 | 皮下电子注射器控制推进装置 | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 一：与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构用于患者面部真皮层定量注射透明质酸钠。 二：核心功能：1.精准剂量控制、2.匀速稳定助推、3.多模式注射：连续/间断/脉冲等模式、4.智能安全防护：防回流、堵塞/过载/低电量报警、5.负压监测等，保障注射安全、6.负压辅助：负压吸附皮肤，固定注射深度，减少渗漏与疼痛、7.操作增效：脚踏/触屏控制，降低医护劳动强度，提升注射效率
16 | 皮肤镜图像处理工作站 | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 1.记录顾客档案 2.影像采集 3.影像预览 4.分屏对比 5.镜像对比 6.历史对比 7.3D影像图 8.诊断报告编辑 9.局域网存储
17 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 用于人体组织的汽化，碳化，凝固和照射，以达到治疗头面部增生性病变的目的。适应症有：纤维瘤，乳头状瘤，脂肪瘤，小型血管畸形，皮脂腺囊肿，黏液囊肿，淋巴囊肿，手术疤痕，外伤疤痕，系带病变，牙龈增生，头面部血管瘤增殖病灶，白斑，扁平苔藓，红斑，雀斑，老年斑，日晒斑，痣，疣，增值性鲜红斑痣，微囊型淋巴管畸形，血管外皮瘤。
18 | Nd:YAG皮秒激光治疗仪 | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 在医疗机构中使用，通过输出激光将色素击碎，1064nm激光用于去除蓝色和黑色纹身的治疗、532nm激光用于良性表皮色素增加性疾病的治疗
19 | 吸脂器 | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 是一种用于整形美容外科手术的医疗器械，核心用途是通过负压吸引的方式，将人体皮下多余的脂肪组织抽取出来，以达到塑形、减脂的效果。 主要功能包括精准定位并抽吸腹部、腿部、臀部等部位的多余脂肪，改善身体轮廓；部分专用吸脂器还可辅助完成脂肪移植手术，将抽取的脂肪处理后再注射到需要填充的部位。
20 | 高频电灼仪 | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 1.高频能量精准作用到大汗腺，使其凝固、变性，达到治疗腋臭的目的。2.通过精准热解皮脂腺治疗结节性痤疮、囊肿型痤疮、脓疱型痤疮。
21 | 聚焦超声皮肤治疗仪 | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 采用微点聚焦和大焦域的方式，利用超声波能量精准加热皮下SMAS筋膜层、真皮层、脂肪组织，热能让筋膜收紧，令老化的胶原蛋白收缩，并刺激胶原蛋白增生和重组，快速紧致皮肤，解决皮肤衰老导致的送、垂、皱纹等问题。
22 | 射频皮肤治疗仪 | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 毛孔粗大、肤质暗沉、粉刺性痤疮、痘坑痘印(痤疮瘢痕)、眼周细纹，鱼尾纹，上睑松垂、颈纹、妊娠纹
23 | 射频治疗仪（Body Tite） | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 该产品用于在吸脂手术前利用射频能量对脂肪进行软化以辅助后续吸脂过程，适用于身体躯干及四肢近端部位。
24 | 舒敏治疗仪 | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 光疗模块：适用于镇痛消炎、促进组织修复、增加肌肤弹性及紧致：用于辅助治疗过敏性皮炎和炎性痤疮。 电疗模块：利用温热效应，促进血液循环，减轻面部疼痛、缓解肌肉痉挛和关节挛缩。
25 | 强脉冲光治疗仪（IPL+DPL） | 1 | 台 | 整形美容科 | 整形美容类 | 1.嫩肤2.毛孔粗大、光老化皮肤、皱纹、有效改善座疮3.脱毛各部位永久性脱毛4.色素病变色素沉着黄褐斑雀斑及雀斑样痣5.皮肤血管病变面部，躯干和腿部毛细血管扩张6.此设备主要用于皮肤美容,是目前皮肤、美容科的主流设备,该设备的引进对科室具有医疗教学,科研工作,人才储备培养,以及经济效益起强力支撑。
26 | 上肢功能锻炼仪 | 1 | 台 | 骨科 | 外科类 | 用于肩关节、肘关节、腕关节、前臂的功能锻炼，预防关节僵硬。
27 | 下肢功能锻炼仪 CPM | 1 | 台 | 骨科 | 外科类 | 用于膝关节、髋关节、踝关节的功能锻炼，预防关节僵硬。
28 | 光子治疗仪 | 1 | 台 | 骨科 | 外科类 | 用于消炎镇痛、促进组织修复、改善微循环、理疗康复。主要用于术后患者治疗。
29 | 骨创伤治疗仪 | 1 | 台 | 骨科 | 外科类 | 用于促进骨折愈合、消炎止痛、缓解关节僵硬、修复软组织损伤。主要用于治疗患者疼痛。
30 | 颈腰椎牵引床 | 1 | 张 | 骨科 | 外科类 | 用于放松颈腰部痉挛肌肉的紧张性疼痛、纠正颈腰椎小关节紊乱、减轻椎管狭窄，缓解疼痛。
31 | 足底静脉泵 | 1 | 台 | 骨科 | 外科类 | 用于促进下肢静脉回流、预防深静脉血栓、改善微循环、辅助康复功能恢复。
32 | 中央监护系统（一拖十二） | 1 | 套 | 急诊科 | 急救类 | 一、中央站 1、显示屏≥23.8英寸，支持≥1920*1080分辨率 2、操作系统配置：windows 10专业版及以上 3、支持双屏显示，主持主副屏模式或双主屏模式，单台中央站支持最大连接终端数量≥48床 4、*单屏显示最大床位数≥48床，可显示患者数据和波形 5、*全床位界面，可显示最大波形通道数≥96通道 6、全床位界面具备自定义功能键数量≥9个 7、*单床位界面可显示波形通道数≥16通道，可显示参数数量≥130个 8、每个床位具备自定义快捷键数量≥6个 9、每床位可存储≥240小时，16通道的波形； 10、每个床位支持≥10000个报警事件 11、*每个床位具备独立的SpO2趋势图和直方图，可统计分析患者24小时内SpO2低于阈值的次数和最长时长，以及24小时的平均值，最大和最小值 12、支持≥23种心律失常分析功能，包含房颤，以及12导ECG报告的打印； 13、所有数据回顾画面，时间同步链接 14、具备ECG波形分线规和游标卡尺功能，可自动计算RR，PR，Q-T，QTc，ST等心电图相关参数，可对异常波形进行分析，并登录到异常心律列表里。 15、具备每床位遥测发射盒电池电量显示以及电量不足报警 16、可预设至少三个报警模板，患者入床时直接应用报警模板即可，无需独立设置每一个参数 17、可对监测的床位进行组别管理，每个组别使用不通背景颜色区分。最多可设置≥10个组别。 18、*具备全床位报警趋势分析功能，可同屏显示至少24床的患者报警趋势图 19、具备退床患者数据回顾功能，可显示每退床患者≥240小时波形和数据，以及报警历史。近期退床患者再入床，将保留退床前的数据和波形。 20、*具备RS-232，HL7，ECTP，MFER波形输出等功能 21、支持同一网络内同品牌监护设备最大联网数量不低于1000台； 22、支持连接时间服务器进行时间同步功能 23、*支持最多8通道aEEG趋势图保存和回顾功能 24、*具备遥测信号场强指示功能，可最多同时显示8通道遥测信号的场强趋势图。 25、ECG 25.1 支持成人、儿童和新生儿QRS检测 25.2 支持QTc和QRSD参数显示 25.3 支持异常QRS波形标记及注释功能，可对正常QRS、室性早搏、起搏波，干扰波进行分类并标记。 25.4 可保存并输出心律失常片段文件，文件以PNG格式输出给第三方系统或存储装置； 26、NIBP 26.1 可支持手动，连续和定时设置测量血压，支持远程控制床边监护仪测量血压。 26.2 支持手动设置或自动设置报警的上下限范围 27、有创血压 27.1、支持PPV、SPV、CPP的显示功能 27.2、支持远程设置IBP的标签，具备至少20个标签名称可选 28、支持esCCO的显示，报警设置范围包含0.5~20L/min，esCCI的显示，报警设置范围0.5~20L/min/m2 29、具备生命体征输出查看功能，可将退床患者的数据和波形自动保存到网络存储服务器，进行集中管理与查看。 二、病人监护仪 1、三类注册证，可用于成人、儿童、新生儿 2、屏幕要求：≥15英寸，≥分辨率1300*760，屏幕倾斜设计，角度可调节 3、屏幕操作：标配全触摸屏，二级操作菜单 4、*标配参数接口：每台标配接口支持ECG、Resp、SpO2、NIBP、2*Temp等基本参数测量，标配有创压/呼末二氧化碳两用监测接口。 5、ECG监护要求： 6.1、支持3、6、10芯线 6.2、频率响应0.05~150Hz 6.3、滤波：支持诊断、监护、手术、ST等模式 6.4、标配心律失常分析种类：≥25种，可分析房颤（AF） 6.5、*可分析QTc、QRSd、ST、VPC等相关心电参数并有响应报警设置 6.6、标配12导联心电解析软件，可实现标准12导联心电图解析、12导联ST MAP、及波形打印 6.7、*标配18导联心电图测量分析功能（注册证证明） 6.7.1、*专利技术（提供专利证明），无需额外6个电极，不用患者翻身，快速实现右胸后壁心电图异常筛查 6.7.2、通过常规十芯线即可实现18导联心电图解析、18导联ST MAP及波形打印 6.8、*标配抗电刀干扰型分体式IEC标准心电电缆、夹式心电电极 7、SpO2监护要求： 7.1、*标配Masimo、Nellcor、BluPro等国际权威血氧饱和度技术及探头（三种任选其一），确保低灌注准确测量、抗运动干扰性能。 7.2、*可测量并显示PR、PI、SQI（信号质量指数）等参数 7.3、*标配分体式血氧电缆及血氧探头，血氧探头可水洗消毒，防水等级≧IPX6。 8、NIBP监护要求： 8.1、*测量方法：降压法及升压法 8.2、测量模式：手动、自动（定时）、连续、腰麻、智能触发、静脉穿刺等 8.3、*可显示SI(休克指数）/RPP（率压积） 8.4、标配双管路充气管，袖带可拆洗 9、Temp监护要求：标配双通道体温监测，可显示双体温差值 10、有创血压监护要求： 10.1、标配有创压/呼末二氧化碳两用监测接口 10.2、可测量PPV、SPV等参数，提示机械通气患者的容量情况 10.3、可升级三通道有创血压同时监测 11、呼末二氧化碳监护要求： 11.1、标配有创压/呼末二氧化碳两用监测接口 11.2、*可测量新生儿、儿童、成人、插管、非插管患者 11.3、呼末传感器防水等级：≧IPX7 11.4、探头震动防护程度：MIL STD 810G:2008 516.6 4.6.5 ，耐冲击性：冲击高度 2 m，100 次 11.5、预热时间：≦10秒 11.6、气道适配器死腔：成人儿童≦4mL；新生儿：≦0.5mL 12、临床评分功能：标配EWS评分、GCS评分功能 13、指南功能：内置图文简易操作指南，提供测量指导、并可根据技术报警类别提示报警原因及应采取的措施。 14、数据存储： 14.1、*标配≥200小时4通道波形全息回顾 14.2、标配≥200小时趋势图、生命体征列表、ST回顾、OCRG视图等 14.3、≥标配5000件NIBP列表、报警列表、心律失常列表、EWS列表等。 14.4、*心电概览：提供ECG概览窗口，可统计5天内指定时间段，各种心律失常发生频率、心搏总数、起搏总数，起搏占比、HR数值区间分布柱状图等，并支持打印 1.4.5、*血压概览：提供NIBP概览窗口，可统计5天内指定时间段，收缩压，舒张压，平均压，脉压差等参数的最大值，最小值，平均值及对应数值区间占比柱状图，血压负荷，夜间血压下降率等，并支持打印 15、*电池：标配锂电池，续航工作时间≥5小时 16、数据输出： 16.1标配有线网口、遥测接口、2*USB接口，支持床际监护、HL7协议数据输出、 可连接鼠标、扫描枪、U盘 16.2、可升级：内置Wifi、RGB输出、RS-232串口输出ECG/BP模拟输出等 17、设计：标配把手，无风扇设计，防水等级≥IPX2，可升级缆线收纳功能 18、数据打印：可通过选配内置热敏记录器，或者网络打印机 19、使用期限：≥10年 三、配置 1、标配一套中央站；12台监护仪；12套有创血压模块。
33 | 高流量呼吸湿化氧疗仪 | 6 | 台 | 急诊科、风湿免疫科各2台 | 急救类 | 高流量湿化氧疗对1型呼衰确切作用 1.呼气末正压（PEEP）效应 通过高流速维持肺泡开放，促进肺复张和气血交换 2.冲刷生理死腔 减少呼气末上呼吸道的残余CO₂浓度，提高吸气效率 3.维持黏液纤毛功能 提供恒温恒湿气体，减少干燥和感染风险。 4.降低上气道阻力 减少呼吸功和代谢消耗，提高氧疗效果 社会效益分析高流量吸氧在机械通气辅助呼吸的序贯治疗过程中发挥重要作用，针对大量有自主呼吸又需要呼吸辅助的重症肺炎、肺纤维化、急性肺水肿、慢阻肺急性加重等中重度低氧血症性呼吸衰竭的患者，很多临床资料已经证明，经鼻高流量治疗可以作为首先方案，在保证病人舒适性的前提下，争取逆转病情，减少机械通气几率。对于机械通气的患者，高流量治疗，可以提供有效的脱机策略，降低再插管率，减少困难脱机，减少长期使用呼吸机引起的并发症，减少病人的治疗费用，减轻医护人员的工作负担。节省病人的经济和时间成本，从而做到服务社会和节省社会资源，具有良好的社会效益和经济效益。4、购置设备及投入使用要求：包含相关技术可行性、安装条件可行性我科室已经了解高流量氧疗治疗方式多年，全国ICU专家已有高流量氧疗治疗共识，针对不同病例采用不同的治疗方案和参数设置，禁忌症等，并以文件形式供临床医生学习。设备操作简单，与呼吸机操作类似，科室已使用呼吸机多年。5、设备预计使用寿命预计：10 年。6、总结高流量呼吸湿化治疗仪已是ICU必备设备，已广泛应用于三甲及二甲医院ICU。作为呼吸机的补充设备，可减少患者插管和降低再插管率。减少困难脱机，减少长期使用呼吸机引起的并发症，减少病人的治疗费用，减轻医护人员的工作负担。购置1台高流量呼吸湿化治疗仪，可谓是雪中送炭，增强了我院ICU治疗的实用性能，将提高治疗技术水平，促进ICU学科发展，让更多群众享受到高质量的医疗服务。
34 | 口腔综合治疗牙椅 | 6 | 台 | 口腔科4台，健康管理中心2台 | 外科类 | 口腔综合治疗椅是口腔科临床核心设备，为牙体、牙周、修复、正畸、儿童牙科等各类口腔诊疗操作提供一体化操作平台，整合诊疗、器械放置、医患体位调节、吸唾供水等功能。 核心用途为满足医生舒适操作、患者安全诊疗的基础需求，适配补牙、洗牙、拔牙、镶牙、根管治疗等绝大多数口腔临床操作，同时配备的辅助系统可提升诊疗效率与无菌操作水平。 配置：高速手机4把，低速手机1把，仰角手机1把，光固化机1台，洁牙机1台，内窥镜1台
35 | 口腔激光治疗仪 | 1 | 台 | 口腔科 | 外科类 | 口腔激光机依托光热效应、光化学效应、光机械效应，结合不同波长（如2940nm、810nm、980nm、1064nm等）的特性，实现对口腔软硬组织的精准、微创、无痛诊疗，相比传统器械具有出血少、愈合快、感染风险低、患者舒适度高等优势，覆盖牙体牙髓、牙周、外科、种植、儿牙等全科室。
36 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 1 | 台 | 感染科 | 外科类 | 1把宽频可变剪切波探头可以做全人群，尤其体型偏胖的肥胖病人（成人、肥胖人群、儿童），1把超声探头，可以做超声引导，超声诊断，腹部检查，在+2大模块+脾脏硬度模块+炎症参数模块
37 | 全自动智能采血管理系统(自动贴标机) | 5 | 套 | 健康管理中心 | 健康管理类 | 通过智能采血管理系统，可根据患者采血信息自动生成相应条码标签，智能选管并粘贴，有效的避免了各种人为因素造成的误差。使整个采血过程更加标准化、信息化、智能化。
38 | 12导联数字心电图系统 | 2 | 台 | 健康管理中心 | 健康管理类 | 可完成对患者在无线网络环境下的移动式心电检查，通过与医院HIS接口实现病人信息自动下载，省去了手工录入病人信息的繁琐，然后通过医院无线网络或4G网络及时将患者的心电数据上传至诊断中心，并及时取回相应的诊断报告。较常规心电采集设备，具有便携、无线传输、智能终端易于升级等优点；可以优化医院心电检查流程，提高检查效率。
39 | 送水装置 | 7 | 台 | 消化科 | 内科类 | 内窥镜用送水装置主要是与带有辅助送水功能的胃镜，结肠镜配套使用，将生理盐水或无菌水通过内镜管道泵入病人体腔，用于冲洗组织以去除血液，粘性气泡，排泄物和其它有机物质，以便在内镜诊疗过程中提高诊断和治疗的视野清晰度。 具备流量控制功能 十段流量可调，具备自动流量记忆功能。 具备智能送水控制功能 连续送水20秒后，自动停止送水。 具备保护功能 送水过程中，如果泵头打开，设备会自动停止送水。 具备提示功能 电源通电指示，实时运行指示灯，泵头松脱指示灯。
40 | 二氧化碳泵 | 4 | 台 | 消化科 | 内科类 | 用于在内窥镜诊断和/或治疗/手术中向上，下消化道注入二氧化碳气体。 具备流量控制功能 三档位流量调节功能，可按需调节气体流量，满足医生操作习惯。 压力预警 具备输入气源压力过低，输出气压过高提示功能。 计时功能 具备送气计时功能，简单便捷。 具备实时监控功能 流量实时监控，一目了然。
41 | 产时超声 | 1 | 套 | 产科 | 内科类 | 1、国际妇产科超声学会（ISUOG），世界围产医学协会（WAPM）和围产医学基金会（PMF）指南指出：产时超声可以使产程监测变得更加客观和准确，更有利于指导产程管理，选择合适的分娩方式，从而保障母婴安全。2、 产程监护是产房工作的重要组成部分，传统上，医师和助产士主要依靠阴道指检和临床经验进行监测。阴道指检是在分娩过程中对产妇进行的一项重要医疗操作。一般每4小时进行1次阴道检查，活跃期每2小时进行1次阴道检查。整个产程一般进行8-10次指检，然而，阴道指检作为分娩监测的一种手段，具有主观性强、侵入性高、以及可能增加感染风险的不利因素。3、可视化产程监测技术专用于产科分娩过程中即时监测各项分娩指征，可直观、非侵入性、可视化的进行胎方位监测、产程进展角度监测、胎头到会阴距离监测、脐绕颈监测、羊水监测、宫口情况监测等。4、随着技术的发展，智能化产时超声系统上市，具有动画操作引导功能，同时设备具有标准图谱进行辅助扫查，机器可自动输出胎方位，胎头位置及相关指标：进展角（AOP）、胎头-会阴距离（HPD）、胎头方向（FHD）、进展距离（PD）、中线角度（MLA），可大大提升产房医护人员的使用门槛及工作效率。同时支持产程胎儿3D动画回顾，生成分娩预测结果，指导临床处理。支持自动绘制测量参数趋势图，可直观观察各个时刻的测量结果。相较于传统产程监测系统，智能化产时超声可对产科医生/助产士进行教学指引，辅助学习。对于有经验者可以进行结果核对。非常实用。
42 | 流式细胞分析仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 分析细胞亚群及功能，用于免疫分型及细胞周期检测
43 | 生物安全柜 | 5 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 无菌防护操作环境，用于细胞培养及微生物实验
44 | 通风柜 | 2 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 防护有毒挥发物，用于化学试剂配制与处理
45 | 恒温金属浴 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 高温快速孵育，用于 PCR 变性及样品保存
46 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 混匀溶解试剂，用于缓冲液配制及化学反应
47 | 超声破碎仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 破碎细胞释放内容物，用于蛋白提取及核酸制备
48 | 双频超声波清洗机 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 清洗去除杂质，用于器皿清洁及脱气
49 | 高通量组织研磨仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 快速粉碎样本，用于动植物组织核酸提取
50 | 酶标仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 定量检测抗原抗体，用于 ELISA 及蛋白定量实验
51 | 超微量分光光度计 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 微量样品浓度测定，用于 DNA/RNA 纯度分析
52 | PH检测仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 监测溶液酸碱度，用于缓冲液及培养基配制
53 | 荧光倒置显微镜 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 观察活细胞形态，用于细胞培养及转染鉴定
54 | 细胞计数仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 自动计数细胞浓度，用于细胞传代及接种前计数
55 | 细胞复苏仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 快速复温冻存细胞，用于细胞系复苏培养
56 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 模拟体内环境，用于哺乳动物细胞长期培养
57 | 3L呼吸式生物反应器 | 1 | 套 | 实验室 | 实验室类 | 大规模细胞扩增，用于疫苗生产及蛋白表达
58 | 细胞微载体(片状) | 20 | 罐 | 实验室 | 实验室类 | 增加贴壁面积，用于大规模贴壁细胞培养
59 | 3D摇床 | 2 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 三维动态培养，用于微载体细胞扩增及球体培养
60 | 凝胶电泳仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 分离核酸片段，用于 DNA 琼脂糖凝胶电泳实验
61 | 电泳仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 提供分离电场，用于蛋白电泳及核酸电泳实验
62 | 核酸提取仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 自动纯化核酸，用于病毒检测及基因克隆实验
63 | 普通PCR仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 基因片段扩增，用于分子克隆及突变检测
64 | 显微镜 | 2 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 观察微观结构，用于病理切片观察及微生物计数
65 | 切片机 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 制备组织薄片，用于病理组织学切片及染色
66 | 液相存储罐 | 3 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 储存液氮，用于用于长期低温保存生物样本
67 | 程序降温仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 控制降温速率，用于细胞冻存及精子保存
68 | 补给罐 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 储存液氮，用于给样本库的液氮罐补液
69 | 低速冷冻离心机 | 2 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 低温分离敏感样品，用于蛋白纯化及细胞器分离
70 | 零下86℃超低温冰箱 | 2 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 长期保存生物样本，用于细胞株及病理样本储存
71 | 零下25℃低温冰箱 | 2 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 短期冷冻试剂，用于酶制剂及抗体保存
72 | 2-8℃低温冰箱 | 5 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 冷藏药品试剂，用于疫苗及生物制品保存
73 | 医用冰箱 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 双温区储存，用于日常试剂及样品分类保存
74 | 微生物质谱 | 1 | 套 | 实验室 | 实验室类 | 微生物质谱（基质辅助激光解析电离-飞行时间质谱，MALDI-TOF MS）具有①鉴定速度快，单个菌落数分钟出结果，可批量检测，将血流感染等确诊时间缩短24-48小时。②鉴定能力与准确性高，数据库庞大，可鉴定罕见菌、苛养菌、丝状真菌、分枝杆菌等，整体鉴定准确率>95%。③操作简便，单次检测成本显著低于传统生化鉴定和分子检测。 在医院检验科主要用于以下方面：①常规病原菌快速鉴定：对培养出的菌落进行快速鉴定，是应用最广泛的场景。尤其对于传统方法难以鉴定的诺卡菌、丝状真菌、分枝杆菌等，优势明显。②危急重症感染快速诊断：在血流感染（脓毒症）等危急情况下，结合血培养报阳后的直接检测技术，可将病原鉴定时间从数天缩短至1小时左右，为“黄金1小时”的抢救赢得时间，指导精准用药。③耐药性初筛与院感防控：通过检测特定的耐药蛋白（如碳青霉烯酶），可在鉴定同时初步预警耐药表型。其高分辨能力还可用于医院内同源菌株暴发的溯源分析。④提升抗菌药物管理水平：快速准确的鉴定报告，能帮助临床医生尽早实施或降阶梯为精准靶向治疗，减少广谱抗生素滥用，缩短患者住院时间。 微生物质谱是医院检验科实现精准、快速感染诊断的“利器”。它能极大提升病原体检出能力，缩短报告时间，对优化抗菌药物使用、保障患者安全和应对突发公共卫生事件都具有重要价值，是现代化医院检验能力与生物安全体系建设的关键技术装备。
75 | 全自动血培养仪 | 1 | 套 | 实验室 | 实验室类 | 血培养检测为血流感染等危急重症提供病原学诊断的“金标准”。全自动血培养工作站通过持续监测无菌体液（主要是血液）中是否有微生物生长，实现感染预警和阳性瓶自动转种及直接药敏试验，配合微生物质谱检测系统全自动药敏分析系统，可将血流感染标本流转时间缩短24-48小时，极大地加快了临床调换抗生素的周期，提升临床治疗疗效。形成“报阳-鉴定-药敏”一体化全自动流水线，是现代化检验科实现感染性疾病精准、快速诊断的核心环节之一。全自动血培养工作站具有以下一些技术优势：①诊断的金标准：是确诊血流感染最可靠的方法。②抢救生命的“前哨”：为脓毒症等危重感染的“黄金1小时”抢救提供快速病原学依据。③提升结果可靠性：自动化、封闭式设计最大程度减少了人为误差和交叉污染。④推动分级报告制度：其快速报阳能力，使得检验科能建立“涂片→快速鉴定→最终药敏”的分级报告流程，持续为临床提供关键信息。
76 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 套 | 实验室 | 实验室类 | 二氧化碳培养箱主要用于细胞培养和微生物培养。 在细胞培养中，二氧化碳培养箱是维持细胞体外存活、生长和实验可重复性的生命支持系统。维持pH值稳定（核心用途）：细胞培养基中常添加NaHCO₃作为缓冲剂。当箱内二氧化碳浓度设为5%时，会与培养基中的水形成碳酸，并与NaHCO₃达到平衡，从而将pH值稳定在7.2-7.4的理想生理范围。浓度波动会导致pH值改变，直接影响酶的活性、细胞代谢甚至导致细胞死亡。提供恒定的最适温度：哺乳动物细胞（包括人类）的最适生长温度是37℃。培养箱通过精密的温度控制系统（通常波动范围小于±0.2℃）来确保这一条件。保持高湿度环境：高湿度（>95%）能有效防止培养基在长时间培养（如数天至数周）过程中蒸发，避免因渗透压升高和营养物质浓缩对细胞造成伤害。 在微生物学领域，二氧化碳培养箱主要用于一些有特殊气体需求的微生物。培养嗜二氧化碳微生物：有一类细菌（称为苛养菌）的生长需要提高CO₂浓度（通常是3-10%）。例如：脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟菌、流感嗜血杆菌、空肠弯曲菌等，对于这些细菌，CO₂是其能量代谢和生长的必需气体。
77 | 普通恒温培养箱 | 2 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 普通培养箱主要用于细胞培养和微生物培养。 在微生物学领域，普通恒温培养箱是使用频率最高、最基础的设备之一。绝大多数细菌和真菌只需要一个恒定且适宜的温度就能在普通大气环境下良好生长。常规分离与纯培养：将临床标本（如痰、尿液、分泌物）划线接种到平板后，放入恒温培养箱，等待菌落长出，是微生物鉴定的第一步。生化反应孵育：无论是传统的糖发酵管、氧化酶试验，还是商品化的生化鉴定板条，都需要在恒温下孵育一定时间才能观察结果。抗菌药物敏感性试验：将贴好药敏纸片的平板或接种好的药敏板放入恒温培养箱，是执行标准药敏试验（如CLSI方法）的必要步骤。定量菌落计数：如尿培养的菌落计数、消毒效果检测中的活菌计数等，都需要恒温孵育。
78 | 凝胶成像仪成像系统 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 在产前筛查与诊断中，凝胶成像系统本身并不直接对母体或胎儿成像，而是作为分子诊断实验室的核心分析设备，用于检测和分析与遗传病相关的特定DNA或RNA片段。它的主要用途是在样本经过凝胶电泳分离后，对凝胶中的核酸条带进行拍照、记录和定量分析，以判断胎儿是否遗传了特定的基因异常。 在产前领域的主要临床用途：①单基因遗传病筛查。例如，在地中海贫血（地贫）的筛查中，通过分析胎儿样本（来自绒毛、羊水）或父母样本的基因电泳条带，判断是否存在基因缺失或突变。这是一种成熟且关键的应用。②染色体异常间接分析，可用于对一些已知的染色体微缺失/微重复综合征进行快速PCR检测，通过观察特定DNA片段的条带大小或有无来间接推断染色体是否正常。③实验质量控制，在无创产前基因检测（NIPT）等更前沿的测序技术中，用于检测DNA提取质量、文库构建效果等，确保上游实验步骤成功。
79 | Qubit荧光定量仪 | 1 | 台 | 实验室 | 实验室类 | 微量荧光定量仪是用于高效定量核酸和蛋白质的检测工具，是连接基础分子研究与临床精准诊断的关键设备。它不仅用于病原体检测和基因分型，也应用于无创产前筛查、肿瘤液体活检、个体化用药指导等前沿领域。随着数字PCR等更精准技术的发展，它在许多应用场景中仍是主流、可靠且不可或缺的工具。 具有高灵敏度和特异性，能够在低浓度下准确测量DNA和RNA，适用于各种实验室需求。快速测量，每个样本的检测耗时短，操作简单。除了定量，还可以评估RNA的质量和完整性。
| 合 计 | 152